# page_32.png

UNCERTAINTY ANALYSIS (F GAS METERING SYSTEM

PM4 POWER PLANT

4.0 STANDARD VOLUME FLOWRATE UNCERTAINTY

Symhol

Source

Value

Prohahility

Divisor /

([

uncertainty

%

distrihution

Multiplier

C;

U;

(c; X u;)?

Fquation of state

0,100

Norma/

2,(0

1,ouuoo)

0,05

2,504;-03

C

Metlane

0,034

Normal

2,00

(,76345

0,02

1,641;-04

N

Nitrogen

0,358

Nornnal

2,00

0,00725

0,18

1,691-06

CO

Carbon Dioxide

0,306

Nornal

2,00

(),05779

0,15

7,8318-05

Cz

Elhane

0,433

Norna[

2,00

(,07230

0,22

2,451;-()4

C3

Propane

0,313

Nortnal

2,00

0,05476

0,16

7,36E-05

iC,

i-Butane

0,358

Normal

2,00

(,01683

0,18

9,06F-06

1C4

n-I3utane

0,344

Normal

2,00

0,01545

0,17

7,051-06

iC

i-Pentane

0,583

Norma[

2,00)

(),()649

0,29

3,5818-06

1C5

I-Penlane

0,674

Nornal

2,00

(,00397

0,34

1,70 [,-(6

nC6

1-[

lexane

1,046

Normal

2,00

0,00 709

0,52

1,381-05

UaRhusnd)

Combined standard uncertainty

Normal

0,056

Expanded uncertainty

Normnal (k=2)

2,00

0,11

4.3 The Combined uncertainty in standard volume tlow

With relerences to equation 2 and 4 the uncertainty equation of standard volume tlow for both

elements is, therelore

Uqst

4)

Rho)exp

Uwz

Ug)xr

2

with an

assumption of normal distribution applied for the uncertainty

For FT _ 1420

Source

Value

Prohability

Divisor /

Symbol

of

uncertainty

distribution

Multiplier

C

Ui

(c; X u;)?

U(n)

Ultrasonic calibralion

0,298

Normal

2,00)

1,00

0,15

0,022

Wukho)

[Relation

0,159

Normal

2,00

1,00

0,08

0,006

URhosld

[Standand density

0,111

Normal

2,00

1,,00

0,06

0,003

Wtc)

Flow conpuler calculation

0,001

Normal

2,(0

1,(0

0,00

2,50/;-07

U(u)

[Conbined standard uncertaingy

Normal

0,178

Expanded uncertainty

Normnal (kj2)

2,00

0,36

Page 22 ol 31

U(RlnusId)

density

Uagsid