## Page: page_32.png

| C | Metlane | 0,034 | Normal | 2,00 | (,76345 | 0,02 | 1,641;-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Nitrogen | 0,358 | Nornnal | 2,00 | 0,00725 | 0,18 | 1,691-06 |

| Cz | Elhane | 0,433 | Norna[ | 2,00 | (,07230 | 0,22 | 2,451;-()4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3 | Propane | 0,313 | Nortnal | 2,00 | 0,05476 | 0,16 | 7,36E-05 |
| iC, | i-Butane | 0,358 | Normal | 2,00 | (,01683 | 0,18 | 9,06F-06 |
| 1C4 | n-I3utane | 0,344 | Normal | 2,00 | 0,01545 | 0,17 | 7,051-06 |
| iC | i-Pentane | 0,583 | Norma[ | 2,00) | (),()649 | 0,29 | 3,5818-06 |
| 1C5 | I-Penlane | 0,674 | Nornal | 2,00 | (,00397 | 0,34 | 1,70 [,-(6 |

UNCERTAINTY ANALYSIS (F GAS METERING SYSTEM PM4 POWER PLANT

4.0 STANDARD VOLUME FLOWRATE UNCERTAINTY

Source Value Prohahility Divisor /

Symhol (c; X u;)?

([ uncertainty % C; U;

distrihution Multiplier

Fquation of state 0,100 Norma/ 2,(0 1,ouuoo) 0,05 2,504;-03

CO Carbon Dioxide 0,306 Nornal 2,00 (),05779 0,15

7,8318-05

nC6 1-[ lexane 1,046 Normal 2,00 0,00 709 0,52 1,381-05

UaRhusnd) Combined standard uncertainty Normal 0,056

U(RlnusId) Expanded uncertainty Normnal (k=2) 2,00 0,11

4.3 The Combined uncertainty in standard volume tlow

With relerences to equation 2 and 4 the uncertainty equation of standard volume tlow for both

elements is, therelore

Rho)exp Uwz  Ug)xr

Uqst 4)

2

with an assumption of normal distribution applied for the uncertainty

For FT _ 1420

Source Value Prohability Divisor /

Symbol C Ui (c; X u;)?

of uncertainty distribution Multiplier

U(n) Ultrasonic calibralion 0,298 Normal 2,00) 1,00 0,15 0,022

Wukho) [Relation density 0,159 Normal 2,00 1,00 0,08 0,006

URhosld [Standand density 0,111 Normal 2,00 1,,00 0,06 0,003

Wtc) Flow conpuler calculation 0,001 Normal 2,(0 1,(0 0,00 2,50/;-07

U(u) [Conbined standard uncertaingy Normal 0,178

Uagsid Expanded uncertainty Normnal (kj2) 2,00 0,36

Page 22 ol 31